ANNEX II  :       ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Проект по “ФАР” № BG2005/017-353.03.03

Договор 7.2  – Доставка на лабораторно оборудване за Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

за тръжна процедура за доставка на лабораторно оборудване за ИАРА по Закона за обществени поръчки

- ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Исканата помощ по ФАР е предназначена за укрепване капацитета на институциите в рибарството/аквакултурата с цел постигане на устойчиво развитие и ефективно управление на сектор рибарство. Оборудването, специфицирано по-долу, е необходимо за да помогне на ИАРА да съблюдава нормите за контрол на ЕС.

- ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОСТАВИ

Лабораторно оборудване

| Номер на артикул | Спецификации | Предложени спецификации | Бележки, забележки, препратки към документацията | Бележки на оценителната комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Изходна информация |  |  |  |
|  | 2. ЛАБОРОТОРНО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |
| 2.1. | Многофункционална фотодокументационна система 1 бр. (Основната комуникационна и изчислителна система за базата данни поддържа всички локални и отдалечени работни станции за контрол) |  |  |  |
|  | Интегрирана система за мултиплицирано изобразяване и количествено определяне на различни видове проби чрез флуоресцентни и хемилуминисцентни анализи на агарозо- или акриламидо-подобни гелове (мокри или сухи), блотове и анализ на микрочипове, фосфорни екрани и други; VMI (Различни режими на заснемане) архитектура за изключителна чувствителност при всички методи на детекция; Чувствителност до: 32P, 33P, 14C, 125I, 35S, 3H, и т.н. Емисионни филтри минимум 4 (включително) - източник на зелена светлина: SYAG лазер - източник на червена светлина: He/Ne-лазер - източник на синя светлина: Полупроводников лазер - размер на пиксела: от 10 до 1000um Динамичен обхват: 5 порядъка на усилване (100.000:1) фотоуможителя (PMT) Един охлаждан фотоуможителен детектор за по-висока чувствителност Пространствена разделителна способност: 2 линейни двойки/mm за авторадиография 8 линейни двойки/mm за флуоресценция Лимит на детекция: < 2dpm/mm² за C14 0.1 fmol за крайнобелязани FITC/Cy5 Стандартни емисионни филтри; двухромни делители на лъча ; Етернет връзка с PC чрез TCP/IP протокол; Софтуер за контрол на сканирането за Windows XP или съвместим; Скенер, Софтуерни модули; |  |  |  |
|  | Двуцветно сканиране: с два фотоумножителя (PMT) Един охлаждан фотоумножителен детектор за по-висока чувствителност Пространствена разделителна способност: 2 линейни двойки/mm за авторадиография 8 линейни двойки/mm за флуоресценция Лимит на детекция: < 2dpm/mm² за C14 0.1 fmol за крайнобелязани FITC/Cy5 Стандартни емисионни филтри; двухромни делители на лъча ; Етернет връзка с PC чрез TCP/IP протокол; Софтуер за контрол на сканирането за Windows XP или еквивалент; Скенер, Софтуерни модули; |  |  |  |
| 2.2 | Автоматизирана система за количествен PCR анализ в реално време 1 бр. |  |  |  |
|  | Интегрирана система за количествено измерване на нуклеинови киселини и за детекция чрез PCR без post-PCR манипулиране на пробите; Проба тип блок: термоциклер на база Peltier; Проба (капацитет на блока): 96 гнезда, 0.2ml-епруветки и 0.2ml-плочи Флуоресцентно белязане на пробата за двете аналатични техники: 5’- ядрен анализ със специални сонди SYBR Green I анализ Детектор: CCD камера с множество едновременно отчитани флуоресцентни багрила (минимум 4); Автоматична нормализация на сигнала: вътрешна пасивна във всяка проба; |  |  |  |
|  | Съвместим PC за контрол на уреда и анализ на данните Минимална конфигурация поне: 1GHz процесор, 512 MB RAM, 30GB HD, Windows XP или еквивалентен, MS Office, CD-RW drive, 17”цветен монитор; Съвместим мастилено-струен цветен принтер – USB и сериен порт, A4, 1200 dpi; Специален софтуерен пакет: Софтуер за контрол на уреда, анализ на данните в реално време, множествено целево отчитане във всяка проба, множествено целево измерване във всяка проба, автоматична нормализация на сигнала, анализ на данните Софтуер за дизайн на праймери и проби; Софтуер за анализ на автоматично секвениране; Реагенти и консумативи за настройка и калибриране на уреда; Прилагане на метода: - купувачът трябва да осигури подробен план за анализи и ръководство за прилагане за количествено определяне на PCR в реално време, генна експресия и SNP генотипиране; купувачът трябва да осигури обслужване за извършване на анализа за количествено определяне на PCR в реално време за специфични цели (генна експресия и SNP генотипиране); |  |  |  |
| 2.3 | Автоматичен анализатор на ДНК фрагменти и секвенции (за флуоресцентно белязани ДНК) 1 бр. |  |  |  |
|  | Автоматичен висококачествен анализ на ДНК фрагменти (SSCP, AFLPs, RFLPs, SNP typing, RAPDs, CAP, ISSR, etc.) и ДНК секвениране чрез флуоресцентна детекция. Автоматично събиране на данни и анализи |  |  |  |
|  | Сепарационна техника: на база гел или капилярна електрофореза |  |  |  |
|  | ### Вградено захранване и термостатична циркулационна помпа |  |  |  |
|  | ### Дебелина на гела: 0.3 и 0.5mm. |  |  |  |
|  | Капацитет: Линии за гел: прибл. 40. Брой на фрагментите или пробите, заредени за един гел: прибл. - - 40. Брой на последователните реакции заредени за един гел: минимум 10. Възможност за повторно зареждане на гел за стандартен ДНК анализ и SSCP анализ при 10C |  |  |  |
|  | Методи за белязане с флуоробгрила: праймери белязващи 5’ края. dNTPs (вътрешни). ddNTPs (белязане на терминиращи участъци). |  |  |  |
|  | Софтуер: На база Windows среда. Софтуер за анализ на фрагментите. Софтуер за анализ на секвенцията. Всички изпитвателни параметри да се записват по време на изпитанието (run log) Възможности да се изпитват 2 системи едновременно. |  |  |  |
|  | 3. Гаранционен срок и сервизна поддръжка Участникът в търга трябва да осигури гаранционно обслужване на място за 2 (две) години за всички описани продукти. Той трябва да предостави план за гаранционна поддръжка на оборудването, в който се описва периодичността и времето за поддръжка. В рамките на гаранционния срок участникът в търга задължително трябва да предоставя или осигурява техническа помощ на място в срок от 2 работни дни след съобщение за повреда от местата на доставката. Участникът в търга трябва да посочи в своята оферта как ще извършва това. Участникът в търга трябва да предостави списък с оторизирани сервизни центрове в България на разстояние 100 км от съответното място на доставка на продуктите |  |  |  |
|  | 4. Сервиз след продажбата (след изтичане на гаранционния срок При договори за обслужване, обезпечени от производителя или местен партньор, оторизиран от производителя; Арт.2: Продавачът трябва да осигури обслужване за извършване на анализа за количествено определяне на PCR в реално време за специфични цели (генна експресия и SNP генотипиране); |  |  |  |
|  | 5. Обучение– Участникът в търга трябва да осигури обучение на потребителите, т.е. подробни инструкции и обяснение на функционалността и употребата на продуктите. Обучението се извършва на български език, или на друг език, предварително договорен с бенефициента. Обучение на място по време на монтажа на уреда, най-малко 2 дни; |  |  |  |
|  | 6. Резервни части, аксесоари и/ или консумативи – Аксесоари за арт 1 2 бр.: Комплект от всички необходими аксесоари за окомплектоване на предлаганото приложение (включително ниско флуоресцентна стъклена плака (голяма и малка, 3 mm и 8 mmр и т.н.), Консумативи за арт. 2: Реагенти и консумативи за настройка и калибриране на уреда; Консумативи за 2000 реакции Аксесоари за арт. 3: UV устройство за бърза гел полимеризация. Гребени, Спейсери, Вани |  |  |  |
|  | 7. Срок за доставка – 150 дни |  |  |  |
|  | 8. Място на доставка: Агробиоинститут 1164, София, България, ул. Драган Цанков № 8 Академик Атанас Атанасов - Директор; тел.: (+359 2) 9635407; e-mail: atanas_atanasov@abi.bg |  |  |  |
|  | 9. Инсталация – не се изисква |  |  |  |
|  | 10. Пускане в експлоатация – пускане в действие трябва да бъде демонстрирано от доставчика на мястото на доставката. Всички продукти трябва да се доставят заедно с всички материали, необходими за незабавното и цялостно пускане в действие, като кабели, щепсели, батерии, зарядни устройства за батерии, интерфейси и всякакви други аксесоари. |  |  |  |
|  | 11. Спомагателни/други услуги. – Спечелилият търга осигурява етикети върху всички продукти съгласно последните насоки за популяризиране ролята на ЕС за финансирането на проекта: Вижте “http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm”. Етикетите включват също и следната информация: Номер на проекта, описание на продукта, фабричен номер и дата на доставка. |  |  |  |
|  | 12. Вариантни решения, ако се изискват – не се изискват |  |  |  |
|  | 13. Документи, които се изискват от доставчика? Сертификация на производителя: ISO 9001. |  |  |  |
|  | 14. Наръчници изискват ли се от доставчика? – Документация и наръчници за всички артикули арт. 2: Продавачът трябва да осигури подробен план за анализи и ръководство за прилагане за количествено определяне на PCR в реално време, генна експресия и SNP генотипиране; |  |  |  |
|  | ##### 15. Качество на доставката – предварително техническо приемане не е необходимо |  |  |  |
|  | ##### 16. Инспекция и тестване – Тестване на оборудването при пускане в действие. |  |  |  |

NB

Посочените спецификации са минималните изисквания, основани на планираната функция, необходимото действие или предназначение на съответната позиция (продукт). Характеристики, които се отклоняват от точните цифри или стойности, посочени в спецификациите (освен ако не надвишават изискванията), поради специфична оригинална разработка (патентован дизайн) на предлагания продукт, могат да се приемат единствено ако функционалните възможности са поне еквиваленти на посочената спецификация, и ако се допускат от стандартите, цитирани в Техническите спецификации.  Пълната съвместимост с останалите посочени продукти или с налично оборудване на бенефициента, ако последното е описано в настоящите Технически спецификации, е задължителна. В офертата трябва да се включи подходяща документация, въз основа на която да бъдат съответно оценени качеството, съвместимостта и взаимовръзката на предлагания продукт. Всяка спецификация, която се позовава на конкретен продукт или производител и по-специално на типове, модели и търговски марки, следва да се подразбира като “или еквивалент”. Когато еквивалентността е предмет на техническо оценяване, към офертата се прилага съответната документация, доказваща еквивалентността, и – ако е целесъобразно – оценка от независима призната страна.