# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

LOT 10 – МЕТРОЛОГИЧНО оборудване за измерване на Линейни размери

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи |  | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Светлинен източник за практическа реализация дефиницията на метъра |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Честотно-стабилизиран лазер за практическа реализация дефиницията на метъра – дължина на вълната във вакуум, оптична честота; He-Ne/127I2,  = 633 nm (Рекомендация I (CI-2002) т. 1.7 от препоръчителния списък на излъчвания на стабилизирани лазери) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Свидетелство за калибриране от национален метрологичен институт за стойности на честотата f = 473612353604 kHz и дължина на вълната l = 632991212,58 fm с относителна средноквадратична неопределеност 2,1x10-11. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Измервател на лазерна мощност (633 nm) - Обхват: от 1 W до 10 mW; - Точност за 633 nm:  1 W за мощност над 1 mW или  10 W за мощност до 10 mW; - Разделителна способност: < 0,1 % за обхват до 1 mW. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Свидетелство за калибриране от акредитирана лаборатория - Обхват от 50 W до 150 W – точки 50, 80, 100, 120 и 150; - Обхват от 150 W до 1000 W – точки 300, 500, 750 и 1000. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | Компютър монитор, лазерен принтер за управление процеса на измерване и обработка на резултатите (за артикул 2.1.1) - Процесор - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 1 GB; - Твърд диск 80 GB; - Флопидисково устройство 1,44 MB; - Записващо DVD устройство; - Мрежова карта; - Видео карта; - 19" цветен LCD монитор; - 1 брой RS 232 порт; - Контролер IEEE 488; - Лазерен принтер; - Операционна система – MS Windows (+ MS Office); | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Оборудване за интерферометрични измервания |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Лазерна интерференционна измервателна система (Dynamic Calibrator system) с възможности за измерване на температура, относителна влажност и атмосферно налягане и да извършва автоматична поправка. Дължина на вълната във вакуум: 633 nm; - Мощност на лазерното излъчване:  100 W; - Обхват: - от 0,1 m до 2 m с разделителна способност 0,01 m; - от 2 m до 30 m с разделителна способност 0,1 m или по-добра; - Точност на дължината на вълната: равна или по-добра от  0,1 ppm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Аксесоари: - Пълен комплект от принадлежности за измерване на дължина, щрихови мерки, праволинейност, ъгли и равнинност; - Материални температурни сензори: - дължина на кабела не по-малка от 3 m; - дължина на кабела не по-малка от 10 m; - дължина на кабела не по-малка от 20 m; - разделителна способност:  0,01 °C; - точност: равна или по-добра от +/- 0,1 °C. - Сензор за атмосферно налягане, влажност и температура на въздуха: - обхват на измерваното налягане: от 80 kPa до 110 kPa; - обхват на измерваната влажност: от 30 % до 80 %; - обхват на измерваната температура на въздуха: от 10 °C до 30 °C; - разделителна способност:  0,1 °C; - точност: равна или по-добра от +/- 0,2 °C. | 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.3 | Метрологичен софтуер За измерване на дължина, щрихови мерки, праволинейност, ъгли и равнинност. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.4 | Честотно-стабилизиран He_Ne лазер - Дължина на вълната във вакуум: 633 nm; - Изходна мощност:  100 W; - Точност на дължината на вълната: равна или по-добра от 0,1 ppm. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.5 | #### Свидетелства за калибриране от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт за артикули 2.2.1 и 2.2.4 - За артикул 2.2.1: - дължина на вълната във вакуум 633 nm  2x10-8; - сензор за атмосферно налягане, влажност и температура на въздуха - от 90 Kpa до 100 Kpa и температура от 15 °C до 25 °C в 5 точки; - материални температурни сензори 3 (три) броя – от 15 °C до 25 °C в 5 точки; - За артикул 2.2.4 (два броя) за дължина на вълната във вакуум 633 nm  2x10-8. | 1 1 3 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.6 | Компютър, монитор и лазерен принтер за управление процеса на измерване и обработка на резултатите (за артикул 2.2.1) Компютърна конфигурация или преносим PC: - Процесор - 3,0 GHz; - Оперативна памет - 1 GB; - Твърд диск 80 GB; - Флопидисково устройство 1,44 MB; - Записващо DVD устройство; - Мрежова карта; - Видео карта; - 19" цветен LCD монитор; - 1 брой RS 232 порт; - Контролер IEEE 488; - Лазерен принтер; - Операционна система – MS Windows (+ MS Office). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Честотно-стабилизиран лазер за практическа реализация на Дефиницията за метъра (артикул 2.1.1) - Обща цел: Използване и работа с оборудването; - Специална цел: Измерване с честотно-стабилизиран He-Ne/I2 лазер, стабилизиран по насищане на поглъщането в йод. Изчисление на неопределеността; - Участници: Двама (2) експерти от НЦМ с тригодишен стаж в НЦМ (лазерни измервания). Метролог от фирмата производител трябва да извърши обучението. Експертите трябва да участва в калибрирането на лазерите в НМИ; - Продължителност и място на обучение: Една седмица в лабораторията на производителя или национален метрологичен институт НМИ по време на калибрирането на лазерите. Забележка: Пътните, квартирните и дневни разходи на експертите трябва да бъдат включени в офертата за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Лазерна интерференционна измервателна система (Dynamic Calibrator system) измервателно оборудване (артикул 2.2.1) - Обща цел: Използване и работа с оборудването; - Специална цел: Измерване с лазерна интерференционна измервателна система; - Участници: Един (1) експерт от НЦМ с инженерно образование с тригодишен стаж в НЦМ (лазерни измервания). Метролог от фирмата производител трябва да извърши обучението; - Продължителност и място на обучение: Пет (5) дни в лабораторията на производителя или национален метрологичен институт. Забележка: Пътните, квартирните и дневни разходи на експерта трябва да бъдат включени в офертата за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на дължини и ъгли” ул. „Проф. П. Мутафчиев” 2, София 1784 и бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/производствени сертификати/сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа, трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |