# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното оборудванe.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

LOT 5 – Метрологично оборудване за измерване на маса и плътност

| № | Спецификация |  | Кол. |  | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Еталони и оборудване за разпространение на единицата за маса от 1 kg до 1000 kg (второ ниво) |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Автоматичен компаратор за определяне на разликата в масите и калибриране на еталони за маса с контролен блок, електронен блок, показващо устройство и устройство за приемане на товара с автоматична смяна на местата в минимум две позиции - Max обхват:  50 kg; - Разделителна способност:  1 mg; - Обхват на устройството за тариране: (изваждащо); - Повторяемост: s  2 mg (повторяемостта изразена като средноквадратично отклонениее получена от 10 ABBA измервателни цикъла след елиминиране на дрейфа); - Линейност: по-добра или равна на 50 mg/50 kg; - Чувствителност на обхвата: по-добра или равна на 5 mg/50 g; Аксесоари: - Кабелите, свързващи системата за изчисляване с контролния блок, контролния блок с устройството за автоматична смяна на тежестите и системата за изчисляване с измервателната клетка; - Интерфейс RS-232C или RS-423. |  | 1 1 комплект 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Софтуер (към артикул 2.1.1) Софтуер на производителя за контрол на автоматичното управление на компаратора за маса (артикул 2.1.1) и системата за определяне на плътността на въздуха (артикул 2.1.3), позволяващ прехвърляне на данни от автоматичния компаратор и системата за определяне на плътността на въздуха към компютър (артикул 2.1.11) и пресмятане на стойностите на масата на еталоните и присъединените им неопределености. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Система за определяне на плътността на въздуха, включваща следните устройства и компоненти: - Сензор за температура: - Измервателен обхват: от 10 °C до 30 °C; - Разделителна способност:  0,01 °C; - Точност при 20 °C: равна или по-добра от +/-0,05 °C. - Сензор за относителна влажност на въздуха: - Измервателен обхват: от 20 % до 80 %; - Разделителна способност:  0,1%; - Точност при 20 °C: равна или по-добра от +/-0,5 % за обхвата от 40 % до 60 %. - Прецизен сензор за атмосферно налягане: - Измервателен обхват: от 800 hPa до 1100 hPa; - Разделителна способност:  0,01 hPa; - Точност при 20 °C: равна или по-добра от +/-0,06 hPa. - Допълнителна комбинация от сензори за температура/влажност за измерване на температурата/относителната влажност в камерата на свързания компаратор. Еквивалетни на сензорите за температура и относителна влажност. |  | 1 2 1 1 3 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Софтуер (към артикул 2.1.3) Софтеур, който дава възможност за лесна интеграция на системата (артикул 2.1.3) в комуникационната връзка на компаратора за маса (артикул 2.1.1), така че непрекъснато постъпващите данни за плътността на въздуха да се предават в момента и да се определят корекциите на стойностите на масата от изтласкващата сила на въздуха |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | Сертификат за калибриране на системата за определяне на плътността на въздуха (артикул 2.1.3) Точки на калибриране min 5 за обхвати: - Температура: от 17 °C до 25 °C; - Относителна влажност: от 20 % до 80 %; - Атмосферно налягане: от 920 hPa до 980 hPa. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.6 | Единични цилиндрични теглилки от стомана с кръгла глава - 1 kg, OIML клас E2, дървена кутия; - 2 kg, OIML клас E2, дървена кутия; - 5 kg, OIML клас E2, дървена кутия; - 10 kg, OIML клас E2, дървена кутия; - 20 kg, OIML клас E2, дървена кутия; - 50 kg, OIML клас E2, дървена кутия. |  | 1 2 1 1 2 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.7 | Аксесоари (артикул 2.1.6) - Преносим пневматичен кран с верижен повдигач за повдигане на 50 kg теглилки; - Дръжка за теглилки с ръкохватка от 10 kg и 20 kg; - Дръжка за повдигане на 50 kg теглилки; - Дръжка за повдигане на 20 kg теглилки; - Дръжка за повдигане на 10 kg теглилки; - Вилка за повдигане на 5 kg теглилки. |  | 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.8 | Единична цилиндрична стоманена теглилка с кръгла глава 50 kg, OIML клас F1, дървена кутия. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.9 | Единична цилиндрична стоманена теглилка - 100 kg, OIML клас F1, дървена кутия; - 200 kg, OIML клас F1, дървена кутия; - 500 kg, OIML клас F1, дървена кутия. |  | 1 2 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.10 | PC (към артикули 2.1.1 и 2.2.1) - Процесор: CPU Pentium 3 GHz или еквивалентен; - Памет: Min 1 GB RAM; - Флопидисково устройство: 1.44 MB; - Твърд диск: 160 GB; - DV–RW устройство; - LAN card:10/100; - Цветен монитор: 19 “; - IEEE 488 Контролер; - USB ports; - Съгласуваност на операционната система; MS Windows XP и MS Office XP или подобна. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.11 | Принтер (към артикули 2.1.1 и 2.2.1) - Технология: Лазерен; - Формат на хартията: A4; - Интерфейс: USB port; - Съгласуваност на операционната система: MS Windows или еквивалентен |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Еталони второ ниво за измерване на плътност на течности |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Компаратор за определяне на разликата в масите на силициеви сфери, калибриране на еталони за плътност и теглилки, състоящ се от контролен блок, електронен блок и показващо устройство: - Обхват: Мах  1 000 g и  3 000 g; - Разделителна способност:  0,01 mg; - Повторяемост: s  0,015 mg (повторяемостта, изразена като средноквадратично отклонение, е получена от 6 ABBA измервателни цикъла след елиминиране на дрейфа); - Линейност: по-добра или равна на 0,1 mg/3000 g; - Чувствителност на обхвата: по-добра или равна на 0,01 mg/1 g; - Аксесори: - Интерфейс: RS232C или RS423; - Блюдо с кука за натоварване отдолу под компаратора; - Предпазен екран. |  | 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Софтуер (към артикул 2.2.1) Софтуер на производителя за контрол на автоматичното управление на компаратора (артикул 2.2.1) и системата за определяне на плътността на въздуха (артикул 2.2.3), позволяващ прехвърляне на данни от автоматичния компаратор и системата за определяне на въздуха към компютър (артикул 2.1.11) и пресмятане на стойностите на масата на еталоните и присъединената им неопределеност. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.3 | Система за определяне на плътността на въздуха със следните устройства и компоненти: - Сензор за температура: - Измервателен обхват: от 10 °C до 30 °C; - Разделителна способност: 0,01 °C; - Точност при 20 °C: равна или по-добра от +/- 0,1 °C. - Сензор за относителна влажност: - Измервателен обхват: от 20 % до 80 %; - Разделителна способност: 0,1 %; - Точност при 20°C: равна ил по-добра от +/- 1,5 % за обхват от 40 % до 60 % - Прецизен барометър: - Измервателен обхват: от 600 hPa до 1060 hPa; - Разделителна способност:  0,1 hPa; - Точност при 20 °C: равна или по-добра от +/- 0,5 hPa. |  | 1 3 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.4 | Софтуер (към артикул 2.2.3) Софтеур, който дава възможност за лесна интеграция на системата (артикул 2.2.3) в комуникационната връзка на компаратора за маса (артикул 2.2.1), така че непрекъснато постъпващите данни за плътността на въздуха да се предават в момента и да се определят корекциите на стойностите на масата от изтласкващата сила на въздуха. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.5 | Сертификати за калибриране на системата за определяне на плътността на въздуха (към артикул 2.2.3) Точки на калибриране min 5 за обхвати: - Температура: от 17 °C до 25 °C; - Относителна влажност: от 20 % до 80 %; - Атмосферно налягане: от 920 hPa до 980 hPa. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.6 | Термостатична вана с прецизен температурен контрол и възможност за визуално наблюдение: - Вместимост на ваната:  70 l; - Работен температурен обхват: от 40 °C до 100 °C; - Фиксирани точки с разделителна способност 0,1 °C; - Точност: ± 0,01 °K; - Стабилност: по-добра от 0,02 oC; - Височина на ваната: Min 550 mm; - Отвор: Min 240 mm x 240 mm или минимален диаметър 240 mm; - Прозорци. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.7 | Стъклена вана: - Отвор: Min 200 mm x 200 mm или диаметър 210 mm; - Височина 500 mm, която може да се постави вътре или извади през отвора на ваната от артикул 2.2.6. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.8 | Камера за наблюдение на определянето на нивото на потъване на ареометъра - Min 12 fps; - Min 1 MPixels; - Min Zoom 10; - Монохроматична. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.9 | Софтуер и хардуер (към артикул 2.2.8) За обхващане на програмата за заснемане процеса на наблюдение на мениска и микрометричната скала с възможност за прехвърляне и конвертиране на заснетата картина в цифрови данни на компютър. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.10 | Прецизен термометър за отчитане и записване на температурата на течността - Обхват: от 40 °C до 100 °C; - Разделителна способност:  0,0001 °C; - Точност:  ± 0,003 °C; - Пряко отчитане в °C или °K; Аксесоари: - Показващо устройство в °C или °K; - Интерфейс RS 232C или IEEE 488; - Сонда 25 Ohm или 100 Ohm. |  | 1 1 1 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение за оборудването за измерване на маса (към артикули 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4) - Общ: Инсталиране на оборудването, използване и начин на управление. - Специфичен: Прилагането на софтуера за сравнение на теглилки и комплекти теглилки и следене на условията на заобикалящата среда. - Участници: Двама (2) експерти от ГД НЦМ с квалификация инженер или физик и четири годишен опит в НЦМ (измерване на еталони за маса). Обучението трябва да се направи от специалисти на производителя. - Продължителност и място на провеждане: Два дни на място в НЦМ след инсталиране на оборудването. Забележка: Разходите за път, нощувки, както и дневните разходи на експертите свързани с обучението трябва да са включени в предложената програма за обучение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на маса, обем и плътност” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |