# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или, ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

ЛОТ 8 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи |  | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАДОН |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Радонов монитор А) Възможност за определяне концентрацията на радон във въздух - ексхалационни измервания и измерване на дъщерни продукти на радона; Б) Измервателен обхват за радон: от 2 Bq/m3 до 2106 Bq/m3 Rn-222; В) Чувствителност: най-малко 1 CPM /25 Bq/m3; Г) Нелинейност: по–малка от 5%; Д) Сигнал от фон поради вътрешно замърсяване на детектора: < 2 Bq/m3; Е) Точност:  3% или по добра; Ж) Интерфейс и връзка към персонален компютър (RS 232 или IEEE 488 или USB); З) Възможност за определяне на фактор за равновесие; И) Възможност за измерване на температура на въздуха, влажност на въздуха и атмосферно налягане; Й) Мониторът трябва да бъде калибриран за концентрация на радон и обемна активност на дъщерни продукти на радона; К) Мониторът трябва да бъде подходящ за работа вътре и извън радоновата камера. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Сертификат от калибриране - А) Национален метрологичен институт; Б) Калибриране за концентрация на радон от национален метрологичен институт с комбинирана стандартна неопределеност по-малка или равна на 3%. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Камера за измерване на радон - А) За калибриране на средства за измерване; - Б) Подходяща за редовно рекалибриране; - В) Камерата трябва да бъде снабдена с маркуч за въздушно помпане и електрозахранване; - Г) Камерата трябва да бъде снабдена с окачване за безопасно фиксиране на монитора за радон вътре в контейнера; - Д) Камерата трябва да бъде подходяща за работа с монитор вътре или с монитор извън камерата; Е) Обем: най-малко 200 L. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Персонален компютър за спектрален анализ, събиране, изчисляване и печатане на данни А) CPU 3 GHz или подобно, най-малко 2 GB RAM, HDD 320 GB или повече, CD+ DVD R/W, клавиатура и мишка, най-малко 2 свободни разширителни PCI слота за интерфейс (IEEE 488 и LAN външен адаптер), IEEE 488/RS232/USB интерфейсна карта, интерфейсът трябва да бъде съвместим с интерфейса на монитора за радон (артикул 2.1.1), най-малко 4 USB порта; Б) Операционна система: Microsoft XP Professional; #### В) Microsoft Office XP. #### Монитор - 19 ”, цветен Принтер - Цветен лазерен принтер: скорост на печатане: 16 страници на минута черно, 4 страници на минута цветно, резолюция: 600 x 600 dpi, памет 256 MB (най-малко), свързване: USB или паралелни портове. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | Специализиран софтуер, базиран на Windows за набиране и обработване на данни: А) Софтуер за набиране на данни и обработване на данни от монитора за радон; Б) Непосредствен анализ на всички данни от измерване; В) Показание на потенциалната алфа - енергия; Г) Изчисляване на равновесната еквивалентна концентрация на Rn-222; Д) Определяне на равновесните фактори. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.6 | UPS UPS с мощност 650 W | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.7 | Еталонен източник А)226Ra твърд еталонен радиоактивен източник за еманация на Rn-222, придружен със сертификат, доказващ проследимост; Б) Активността трябва да бъде приблизително 1 MBq. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.8 | Сертификат от калибриране А) Калибриране от национален метрологичен институт; Б) Комбинирана стандартна неопределеност по-малка или равна на 2 %. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.9 | - Комбиниран монитор с алфа-, бета- и гама-детектори за измерване на повърхностно замърсяване и радиационен фон: - Детектори за алфа- и бета- лъчение: А) Измервателен обхват: до 10000 imp/s; Б) Ефективност: по-голяма от 0,2 s-1/Bq за Tl-204; В) Площ на прозореца: не по-малка от 100 cm2. - Гама-детектор: А) Измервателен обхват: от 10 nSv/h до 100 mSv/h; Б) Енергиен обхват: от 60 keV до 1,3 MeV; В) Дозиметърът трябва да бъде от одобрен тип. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2. | ОБОРУДВАНЕ ЗА НЕУТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Неутронен дозиметър А) Измервателен обхват: от 0,1 µSv/h до 1105 µSv/h по мощност на еквивалентна доза; Б) Измервателен обхват: от 103 s-1m-2 до 107 s-1m-2 плътност на потока неутрони; В)Изотропна сферична чувствителност; Г) Енергиен обхват: от 0,025 eV до 20 MeV; Д) Интерфейс за свързване с компютър; Е) Да бъдат изпълнени условията на стандарт IEC 61005; Ж) Софтуер за предаване на данни, получени от неутронния дозиметър | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Сертификат от калибриране А) Калибриран от национален метрологичен институт; Б) Калибриран по амбиентна еквивалентна доза (мощност); В) Препоръчителни референтни полета: съгласно ISO 8529-1. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.3 | Калибриране по плътност на потока неутрони от Pu-Be източник на БИМ - МИУ А) Калибриран от национален метрологичен институт; Б) Калибриран по плътност на потока неутрони; В) Изисквана неопределеност: по-малка или равна на 5 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.4 | Софтуер съвместим с Windows Подходящ софтуер за предаване и обработване на данни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.5 | Компютър за събиране, изчисляване и копиране на данни А) Минимални изисквания към компютъра: CPU най-малко 3GHz или подобен с най-малко 2GB RAM, HDD 320 GB; CD +DVD R/W, клавиатура и мишка, поне 2 свободни PCI разширителни слота за интерфейс (RS 485 и LAN Етернет адаптер), RS 485/RS 232 интерфейсна карта, интерфейсът трябва да бъде съвместим с интерфейса на неутронния дозиметър (артикул 2.1.1); Б) Оперативна система: Microsoft XP Professional; В) Microsoft Office XP. Монитор - 19 “, цветен. Принтер - Лазерен принтер, скорост на принтера: 16 ppm черно, резолюция: 600 x 600 dpi , памет: 256 MB (най-малко), връзка: USB или паралелен порт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.6 | UPS UPS с мощност 650 W |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Измерване на радон - Общо: използване и експлоатация на оборудването, основни физични процеси при измерване на радон. - Специфично: измерване на активност на радон, установяване на бюджета на неопределеността и оценяване на неговите компоненти, приложение на софтуера. - Участници: един (1) експерт от БИМ - НЦМ да бъде обучен – физик с повече от три години опит в БИМ – НЦМ в радионуклидната метрология. Обучението трябва да се проведе от експерти от завода-производител или от национален метрологичен институт. - Място на обучението: да се предложи от доставчика: на място в БИМ – НЦМ (една седмица) и в национален метрологичен институт, притежаващ еталон за радон или на място при производителя, ако притежава камера за радон (една седмица). - Продължителност: поне две седмици. Да се проведе след доставяне на оборудването. Една седмица при производителя или в национален метрологичен институт с еталон за радон и една седмица в БИМ-НЦМ. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Неутронни измервания - Общо: използване и експлоатация на оборудването, основни физични процеси при неутронните измервания. - Специфично: съвременно ниво на развитие на еталоните за неутронни измервания; установяване на бюджета на неопределеност и оценка на неговите компоненти. - Участници: един (1) БИМ – МИУ експерт – физик с повече от 5 години опит в БИМ – МИУ в неутронната дозиметрия. Обучението да се проведе от експерти от национален метрологичен институт. - Място: да се предложи от доставчика: в национален метрологичен институт, провеждащ неутронни измервания (да не е при бенифициента). - Продължителност: една (1) седмица. Да се проведе след доставяне на оборудването. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Измерване на йонизиращи лъчения”, ул. „Кубрат” 10, гр. Ловеч 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |